## Resultados
IMPORTANTE:
| azul | En azul los campos editables
| negro | En negro los campos no editables
| <RE> | Requerido, debe completarse
| <OP> | Opcional, dejar en blanco si no va a utilizarse excepto que se especifique lo contrario
| SS | Spread Sheet (Hoja de Cálculo)
0A | Metodología Empleada | El multímetro fue calibrado por comparación directa, utilizando el procedimiento PEE51, con un calibrador Fluke modelo 5700A. Para las funciones de tensión continua, resistencia y corriente continua se utilizaron cable de conexión del tipo par trenzado y mallado con aislamiento de PTFE. Para las funciones de tensión y frecuencia se utilizo cable coaxial con terminales BNC-BNC (de aproximadamente 50 cm de longitud) y adaptadores BNC-Banana. Se detalla a continuación, las configuraciones utilizadas durante la calibración.
1
2
3
4
5
6
7
0B | Función DCV
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local / Zero Cal.
3 |  | Multímetro: | ACAL DCV / Guard OPEN / Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FUNC OHMF / OCOMP ON / NPLC 100 / NDIG 8
5 |  | Rango: | Todos los rangos
6 |  |  |  | Configuración multímetro:
7
8 |  |  |  | Configuración multímetro:
9
0C | Función Resistencia
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local / Zero Cal.
3 |  | Multímetro: | ACAL OHMS / Guard OPEN / Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: | 4 WIRE | Configuración multímetro: | FUNC OHMF / OCOMP ON / NPLC 100 / NDIG 8
5 |  | Rango: | 10Ω a 10kΩ
6 |  | Modo: | 4 WIRE | Configuración multímetro: | FUNC OHMF / OCOMP OFF / NPLC 100 / NDIG 8
7 |  | Rango: | 100kΩ a 100MΩ
8 |  | Modo: | 2 WIRE | Configuración multímetro: | FUNC OHM / OCOMP OFF / NPLC 100 / NDIG 8
9 |  | Rango: | 100MΩ y 1GΩ
0D | Función DCI
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local
3 |  | Multímetro: | ACAL AC / Guard To Low : Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FUNC DCI / NPLC 100 / NDIG 8
5 |  | Rango: | todos los rangos
6 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
7 |  | Rango:
8 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
9 |  | Rango:
0E | Función ACV ANA
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local
3 |  | Multímetro: | ACAL AC / Guard To Low : Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FUNC ACV / SETAC ANA / ACBAND 10,2E6 / RES .01 / LFILTER ON
5 |  | Rango: | todos los rangos
6 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
7 |  | Rango:
8 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
9 |  | Rango:
0F | Función ACI
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local
3 |  | Multímetro: | ACAL ALL / Guard To Low : Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FUNC ACI;NPLC 100;NDIG 8;LFILTER ON
5 |  | Rango: | 10 mA, 100 mA, 1 A en 55 Hz y 1 kHz
6 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
7 |  | Rango:
8 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
9 |  | Rango:
0E | Función FREQ
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local
3 |  | Multímetro: | ACAL AC / Guard To Low / Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FREQ 1.1 / LFILTER ON / LEVEL 0,DC / FSOURCE ACDCV | FREQ 1.1 / LFILTER ON / LEVEL 0,DC / FSOURCE ACDCV
5 |  | Rango: | 10 Hz a 10MHz
6 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FREQ 1.1 / LFILTER ON / LEVEL 0,DC / FSOURCE ACDCV
7 |  | Rango: | 100 kHz a 1MHz
8 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
9 |  | Rango:
0F | Función ACV SYNC
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local
3 |  | Multímetro: | ACAL AC / Guard To Low / Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FUNC ACV / SETAC SYNC / ACBAND 10,2E6 / RES .01 / LFILTER ON | FREQ 1.1 / LFILTER ON / LEVEL 0,DC / FSOURCE ACDCV
5 |  | Rango: | todos los rangos
6 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
7 |  | Rango:
8 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
9 |  | Rango:
0G | Condiciones de medición
1 | Tanto el multímetro a calibrar como el instrumento utilizado como referencia fueron conectados 24 horas antes de empezar la calibración a la tensión de red eléctrica de 220 V, 50 Hz, en el laboratorio donde se hicieron las mediciones.
0H | Condiciones ambientales
1 | Temperatura ambiente de medición: |  | 23 | °C
2 | Incertidumbre de medición |  | 2 | °C
3 | Humedad relativa ambiente: |  | 50 | %
4 | Incertidumbre de medición |  | 10 | %
0I | Software utilizado | <OP> | SoftTemp
1 | Versión | <OP> | 1548 |  |  |  | #1548
0J | Resultados
La columna ERROR muestra la diferencia entre el valor promedio medido y el valor de la magnitud aplicada como referencia.
0K | TENSIÓN CONTINUA
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | -4e-08 | V | 6e-07 | V
3 |  | 0.1 | V | -0.1 | V | -7.2e-07 | V | 6e-07 | V
4 |  | 1 | V | 0.1 | V | 2e-08 | V | 5e-07 | V
5 |  | 1 | V | 0.5 | V | 2e-06 | V | 2.5e-06 | V
6 |  | 1 | V | -1 | V | -3.6e-06 | V | 1.5e-06 | V
7 |  | 1 | V | 1 | V | 3.5e-06 | V | 1.5e-06 | V
8 |  | 10 | V | 1 | V | 3.4e-06 | V | 1.5e-06 | V
9 |  | 10 | V | 3 | V | 1.02e-05 | V | 6e-06 | V
10 |  | 10 | V | 5 | V | 1.7e-05 | V | 1e-05 | V
11 |  | 10 | V | 7 | V | 2.3e-05 | V | 1.4e-05 | V
12 |  | 10 | V | 10 | V | 3.2e-05 | V | 1.5e-05 | V
13 |  | 10 | V | -1 | V | -4e-06 | V | 1.5e-06 | V
14 |  | 10 | V | -10 | V | -3.3e-05 | V | 1.5e-05 | V
15 |  | 100 | V | 10 | V | 3.5e-05 | V | 2e-05 | V
16 |  | 100 | V | 50 | V | 0.00013 | V | 0.00025 | V
17 |  | 100 | V | -100 | V | -0.00016 | V | 0.0005 | V
18 |  | 100 | V | 100 | V | 0.00018 | V | 0.0005 | V
19 |  | 1000 | V | 100 | V | 0.00025 | V | 0.0005 | V
20 |  | 1000 | V | -100 | V | -0.00015 | V | 0.0005 | V
21 |  | 1000 | V | 1000 | V | 0 | V | 0.01 | V
22 |  | 1000 | V | -1000 | V | 0.003 | V | 0.01 | V
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0L | CORRIENTE CONTINUA
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 100 | µA | 100 | µA | -0.0009 | µA | 0.0012 | µA
3 |  | 100 | µA | -100 | µA | 0.0008 | µA | 0.0012 | µA
4 |  | 1 | mA | 0.1 | mA | -5e-07 | mA | 1.2e-06 | mA
5 |  | 1 | mA | 1 | mA | -1.08e-05 | mA | 1e-05 | mA
6 |  | 1 | mA | -1 | mA | 4.5e-06 | mA | 1e-05 | mA
7 |  | 10 | mA | 1 | mA | -1.8e-05 | mA | 1.2e-05 | mA
8 |  | 10 | mA | 10 | mA | -4.8e-05 | mA | 0.0001 | mA
9 |  | 10 | mA | -10 | mA | 3.8e-05 | mA | 0.0001 | mA
10 |  | 100 | mA | 10 | mA | 2e-05 | mA | 0.00014 | mA
11 |  | 100 | mA | 100 | mA | 0 | mA | 0.0012 | mA
12 |  | 100 | mA | -100 | mA | -0.0011 | mA | 0.0012 | mA
13 |  | 1 | A | 0.1 | A | -3.3e-06 | A | 4e-06 | A
14 |  | 1 | A | 1 | A | -7e-06 | A | 3e-05 | A
15 |  | 1 | A | -1 | A | 1e-05 | A | 3e-05 | A
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0M | RESISTENCIA
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 | 4 TERMINALES | 10 | Ω | 1 | Ω | 2.4e-05 | Ω | 1e-05 | Ω
3 |  | 10 | Ω | 10 | Ω | -1e-05 | Ω | 0.0001 | Ω
4 |  | 100 | Ω | 10 | Ω | -1e-05 | Ω | 0.0001 | Ω
5 |  | 100 | Ω | 100 | Ω | -0.0002 | Ω | 0.0005 | Ω
6 |  | 1 | kΩ | 0.1 | kΩ | -1.5e-07 | kΩ | 5e-07 | kΩ
7 |  | 1 | kΩ | 1 | kΩ | 1.1e-06 | kΩ | 5e-06 | kΩ
8 |  | 10 | kΩ | 1 | kΩ | 4e-06 | kΩ | 5e-06 | kΩ
9 |  | 10 | kΩ | 10 | kΩ | -1.3e-05 | kΩ | 5e-05 | kΩ
10 |  | 100 | kΩ | 10 | kΩ | -1.1e-05 | kΩ | 5e-05 | kΩ
11 |  | 100 | kΩ | 100 | kΩ | -0.00081 | kΩ | 0.0005 | kΩ
12 |  | 1 | MΩ | 0.1 | MΩ | -5e-07 | MΩ | 5e-07 | MΩ
13 |  | 1 | MΩ | 1 | MΩ | -5.9e-06 | MΩ | 6e-06 | MΩ
14 |  | 10 | MΩ | 1 | MΩ | 9e-07 | MΩ | 6e-06 | MΩ
15 |  | 10 | MΩ | 10 | MΩ | -0.00066 | MΩ | 0.00032 | MΩ
16 |  | 100 | MΩ | 10 | MΩ | 0.00028 | MΩ | 0.00032 | MΩ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 | 2TERMINALES | 100 | MΩ | 100 | MΩ | 0.0085 | MΩ | 0.008 | MΩ
33 |  | 1 | GΩ | 0.1 | GΩ | 9.2e-06 | GΩ | 8e-06 | GΩ
34
35
36
37
38
39
0N | TENSIÓN ALTERNA (MODO ANA)
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | FRECUENCIA NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 0.04 | kHz | 4e-06 | V | 2e-05 | V
3 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 1 | kHz | -1e-06 | V | 2e-05 | V
4 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 20 | kHz | 0 | V | 2.4e-05 | V
5 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 300 | kHz | -0.000123 | V | 3e-06 | V
6 |  | 1 | V | 0.1 | V | 0.055 | kHz | 3e-06 | V | 2e-05 | V
7 |  | 1 | V | 0.1 | V | 1 | kHz | 4e-06 | V | 2.4e-05 | V
8 |  | 1 | V | 0.1 | V | 20 | kHz | -1.3e-05 | V | 2.4e-05 | V
9 |  | 1 | V | 1 | V | 0.04 | kHz | 3.1e-05 | V | 5e-05 | V
10 |  | 1 | V | 1 | V | 1 | kHz | 6.3e-05 | V | 5e-05 | V
11 |  | 1 | V | 1 | V | 20 | kHz | -3.4e-05 | V | 5e-05 | V
12 |  | 1 | V | 1 | V | 50 | kHz | -2.3e-05 | V | 7e-05 | V
13 |  | 1 | V | 1 | V | 100 | kHz | 0.00011 | V | 0.0001 | V
14 |  | 1 | V | 1 | V | 500 | kHz | 0.00308 | V | 0.0004 | V
15 |  | 10 | V | 1 | V | 0.04 | kHz | 1.9e-05 | V | 5e-05 | V
16 |  | 10 | V | 1 | V | 1 | kHz | 2.5e-05 | V | 4e-05 | V
17 |  | 10 | V | 3 | V | 1 | kHz | 3e-05 | V | 0.00012 | V
18 |  | 10 | V | 5 | V | 1 | kHz | 6e-05 | V | 0.0002 | V
19 |  | 10 | V | 7 | V | 1 | kHz | 0.00017 | V | 0.00028 | V
20 |  | 10 | V | 10 | V | 0.02 | kHz | 0.00033 | V | 0.0005 | V
21 |  | 10 | V | 10 | V | 0.04 | kHz | 0.00024 | V | 0.0005 | V
22 |  | 10 | V | 10 | V | 1 | kHz | 0.00017 | V | 0.0004 | V
23 |  | 10 | V | 10 | V | 20 | kHz | 0.00052 | V | 0.0005 | V
24 |  | 10 | V | 10 | V | 50 | kHz | 0.00036 | V | 0.0005 | V
25 |  | 10 | V | 10 | V | 100 | kHz | -0.00095 | V | 0.0008 | V
26 |  | 10 | V | 10 | V | 1000 | kHz | 0.0701 | V | 0.0051 | V
27 |  | 100 | V | 10 | V | 0.04 | kHz | 0.00055 | V | 0.0005 | V
28 |  | 100 | V | 10 | V | 1 | kHz | 0.00046 | V | 0.0004 | V
29 |  | 100 | V | 10 | V | 20 | kHz | 0.00054 | V | 0.0005 | V
30 |  | 100 | V | 100 | V | 0.04 | kHz | 0.0046 | V | 0.009 | V
31 |  | 100 | V | 100 | V | 1 | kHz | 0.0041 | V | 0.009 | V
32 |  | 100 | V | 100 | V | 20 | kHz | 0.005 | V | 0.01 | V
33 |  | 100 | V | 100 | V | 50 | kHz | -0.001 | V | 0.02 | V
34 |  | 100 | V | 100 | V | 100 | kHz | -0.027 | V | 0.04 | V
35 |  | 1000 | V | 100 | V | 0.04 | kHz | -0.0056 | V | 0.009 | V
36 |  | 1000 | V | 100 | V | 1 | kHz | -0.0061 | V | 0.009 | V
37 |  | 1000 | V | 100 | V | 20 | kHz | -0.01 | V | 0.01 | V
38 |  | 1000 | V | 500 | V | 1 | kHz | -0.044 | V | 0.075 | V
39 |  | 1000 | V | 700 | V | 0.055 | kHz | -0.11 | V | 0.1 | V
40 |  | 1000 | V | 700 | V | 1 | kHz | -0.08 | V | 0.1 | V
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
0O | TENSIÓN ALTERNA (MODO SYNC)
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | FRECUENCIA NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 0.04 | kHz | 4e-06 | V | 2e-05 | V
3 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 1 | kHz | -1e-06 | V | 2e-05 | V
4 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 20 | kHz | 0 | V | 2.4e-05 | V
5 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 300 | kHz | -0.000123 | V | 3e-06 | V
6 |  | 1 | V | 0.1 | V | 0.055 | kHz | 3e-06 | V | 2e-05 | V
7 |  | 1 | V | 0.1 | V | 1 | kHz | 4e-06 | V | 2.4e-05 | V
8 |  | 1 | V | 0.1 | V | 20 | kHz | -1.3e-05 | V | 2.4e-05 | V
9 |  | 1 | V | 1 | V | 0.04 | kHz | 3.1e-05 | V | 5e-05 | V
10 |  | 1 | V | 1 | V | 1 | kHz | 6.3e-05 | V | 5e-05 | V
11 |  | 1 | V | 1 | V | 20 | kHz | -3.4e-05 | V | 5e-05 | V
12 |  | 1 | V | 1 | V | 50 | kHz | -2.3e-05 | V | 7e-05 | V
13 |  | 1 | V | 1 | V | 100 | kHz | 0.00011 | V | 0.0001 | V
14 |  | 1 | V | 1 | V | 500 | kHz | 0.00308 | V | 0.0004 | V
15 |  | 10 | V | 1 | V | 0.04 | kHz | 1.9e-05 | V | 5e-05 | V
16 |  | 10 | V | 1 | V | 1 | kHz | 2.5e-05 | V | 4e-05 | V
17 |  | 10 | V | 3 | V | 1 | kHz | 3e-05 | V | 0.00012 | V
18 |  | 10 | V | 5 | V | 1 | kHz | 6e-05 | V | 0.0002 | V
19 |  | 10 | V | 7 | V | 1 | kHz | 0.00017 | V | 0.00028 | V
20 |  | 10 | V | 10 | V | 0.02 | kHz | 0.00033 | V | 0.0005 | V
21 |  | 10 | V | 10 | V | 0.04 | kHz | 0.00024 | V | 0.0005 | V
22 |  | 10 | V | 10 | V | 1 | kHz | 0.00017 | V | 0.0004 | V
23 |  | 10 | V | 10 | V | 20 | kHz | 0.00052 | V | 0.0005 | V
24 |  | 10 | V | 10 | V | 50 | kHz | 0.00036 | V | 0.0005 | V
25 |  | 10 | V | 10 | V | 100 | kHz | -0.00095 | V | 0.0008 | V
26 |  | 10 | V | 10 | V | 1000 | kHz | 0.0701 | V | 0.0051 | V
27 |  | 100 | V | 10 | V | 0.04 | kHz | 0.00055 | V | 0.0005 | V
28 |  | 100 | V | 10 | V | 1 | kHz | 0.00046 | V | 0.0004 | V
29 |  | 100 | V | 10 | V | 20 | kHz | 0.00054 | V | 0.0005 | V
30 |  | 100 | V | 100 | V | 0.04 | kHz | 0.0046 | V | 0.009 | V
31 |  | 100 | V | 100 | V | 1 | kHz | 0.0041 | V | 0.009 | V
32 |  | 100 | V | 100 | V | 20 | kHz | 0.005 | V | 0.01 | V
33 |  | 100 | V | 100 | V | 50 | kHz | -0.001 | V | 0.02 | V
34 |  | 100 | V | 100 | V | 100 | kHz | -0.027 | V | 0.04 | V
35 |  | 1000 | V | 100 | V | 0.04 | kHz | -0.0056 | V | 0.009 | V
36 |  | 1000 | V | 100 | V | 1 | kHz | -0.0061 | V | 0.009 | V
37 |  | 1000 | V | 100 | V | 20 | kHz | -0.01 | V | 0.01 | V
38 |  | 1000 | V | 500 | V | 1 | kHz | -0.044 | V | 0.075 | V
39 |  | 1000 | V | 700 | V | 0.055 | kHz | -0.11 | V | 0.1 | V
40 |  | 1000 | V | 700 | V | 1 | kHz | -0.08 | V | 0.1 | V
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
0P | CORRIENTE ALTERNA
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | FRECUENCIA NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 10 | mA | 10 | V | 0.055 | kHz | -0.0017 | mA | 0.003 | mA
3 |  | 10 | mA | 10 | V | 1 | kHz | -0.0012 | mA | 0.003 | mA
4 |  | 100 | mA | 100 | V | 0.055 | kHz | -0.011 | mA | 0.03 | mA
5 |  | 100 | mA | 100 | V | 1 | kHz | -0.005 | mA | 0.03 | mA
6 |  | 1 | A | 1 | V | 0.055 | kHz | -0.0001 | A | 0.001 | A
7 |  | 1 | A | 1 | V | 1 | kHz | 0 | A | 0.001 | A
8
9
10
11
12
0Q | FRECUENCIA
1 |  | TENSIÓN |  | FRECUENCIA NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 1 | V | 10 | Hz | 6e-05 | Hz | 0.0005 | Hz
3 |  | 1 | V | 40 | Hz | 0.0001 | Hz | 0.002 | Hz
4 |  | 1 | V | 100 | Hz | 0.0002 | Hz | 0.005 | Hz
5 |  | 1 | V | 1 | kHz | 2e-06 | kHz | 5e-05 | kHz
6 |  | 1 | V | 10 | kHz | 2e-05 | kHz | 0.0005 | kHz
7 |  | 1 | V | 100 | kHz | 0.0002 | kHz | 0.005 | kHz
8 |  | 1 | V | 1 | MHz | 2e-06 | MHz | 5e-05 | MHz
9
10
11
0R | Incertidumbre de medición
La incertidumbre de medición expandida informada (U) fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento k=2, lo que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95 % bajo distribución normal. No contiene términos que contemplen el comportamiento a largo plazo del instrumento sometido a calibración.
0S | Observaciones
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones. El usuario es responsable de la calibración a intervalos apropiados