## Resultados
IMPORTANTE:
| azul | En azul los campos editables
| negro | En negro los campos no editables
| <RE> | Requerido, debe completarse
| <OP> | Opcional, dejar en blanco si no va a utilizarse excepto que se especifique lo contrario
| SS | Spread Sheet (Hoja de Cálculo)
0A | Metodología Empleada | Calibración de acelerómetros piezoeléctricos por interferometría láser mediante procedimiento PEMAXX.
0B | Software utilizado | <OP> | SoftTemp
1 | Versión | <OP> | 1548 |  |  |  | #1548
0C | Condiciones de medición | <RE> | Se emplearon para la calibración los siguientes accesorios:
1 |  | <RE> | Adaptador LV120A y LV120B
2 |  | <RE> | Torque de sujeción del adaptador LV120A: (1,00 ± 0,02) Nm
3 |  | <RE> | Torque de sujeción del adaptador LV120B: (0,50 ± 0,02) Nm
4 |  | <RE> | Torque de montaje del acelerómetro: 2,00 ± 0,02 Nm
5 |  | <RE> | Masa de compensación: ninguna
6 |  | <RE> | Lubricación usada entre superficie de montaje: Grasa siliconada
7 |  | <RE> | Cable: Brüel & Kjaer AO 0038
8 |  | <OP> | Mis condiciones
9 |  | <OP> | Mis condiciones
0D | Condiciones ambientales
1 | Temperatura > | <RE> | 23 | °C
2 | Temperatura < | <RE> | 24.2 | °C
3 | Incertidumbre de medición | <RE> | 0.5 | °C
4 | Humedad Relativa > | <RE> | 36 | %
5 | Humedad Relativa < | <RE> | 46 | %
6 | Incertidumbre de medición | <RE> | 5 | %
Sólo una de las mediciones es requerida
0H | Resultados |  | Frecuencia | Sensibilidad |  | Frecuencia | Sensibilidad
|  |  | [Hz] | [pC/(m/s^2)] |  | [Hz] | [pC/(m/s^2)]
1 |  |  | 10 | 0.1972 | <RE> | 400 | 0.1996 | <RE>
2 |  |  | 12.5 | 0.1981 |  | 500 | 0.1993
3 |  |  | 16 | 0.1983 |  | 630 | 0.1997
4 |  |  | 20 | 0.1985 |  | 800 | 0.2001
5 |  |  | 25 | 0.1987 |  | 1000 | 0.1996
6 |  |  | 31.5 | 0.1989 |  | 1250 | 0.1986
7 |  |  | 40 | 0.1989 |  | 1600 | 0.1989
8 |  |  | 50 | 0.1988 |  | 2000 | 0.199
9 |  |  | 63 | 0.1989 |  | 2500 | 0.1996
10 |  |  | 80 | 0.199 |  | 3150 | 0.2004
11 |  |  | 100 | 0.199 |  | 4000 | 0.2016
12 |  |  | 125 | 0.1991 |  | 5000 | 0.2037
13 |  |  | 160 | 0.1993 |  | 6300 | 0.2066
14 |  |  | 200 | 0.1986 |  | 8000 | 0.209
15 |  |  | 250 | 0.1989 |  | 10000 | 0.2213
16 |  |  | 315 | 0.1991
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
0F | Incertidumbre de medición
1 | Sensibilidad: | <RE> | 1.1 | % | 10 Hz < 200 Hz
2 |  | <OP> | 1.3 | % | 200 Hz a 1 kHz
3 |  | <OP> | 1.5 | % | >1 kHz a 10 kHz
4 |  | <OP> | 0 | %
5 |  | <OP> |  | %
0G | Observaciones
1
2 |  |  | Para los ensayos los ensayos se utilizó un sistema de interferometría láser, un generador de onda sinusoidal entre 10 Hz y 10 kHz, un amplificador de potencia, una mesa excitadora de vibraciones, un amplificador de carga acondicionador de sensibilidad, un voltímetro digital, un osciloscopio digital, un analizador de espectro en tiempo real y un distorsímetro.
3 | 1 | <RE>
4
5 |  |  | Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas con los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).
6 | 2 | <RE>
7
8 | 3 | <RE> | Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones y/o ensayos.
9
10 | 4 | <RE> | La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento k = 2, lo cual corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal.
11
12
13 | 5 | <RE> | El 20 de mayo de 2019 se puso en vigencia la modificación del Sistema Internacional de Unidades (SI). En el nuevo sistema las unidades de base cambian sus definiciones refiriéndose, en todos los casos, a constantes de referencia. Como Instituto Nacional de Metrología de la República Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial suscribe al nuevo SI y da a conocer a la industria, a las instituciones científicas y a todos los interesados la información de los cambios a través del siguiente enlace https://www.inti.gob.ar/areas/metrologia-y-calidad/si
14
15
16
17 |  | <OP> | Mi observación
18
19 |  | <OP> | Mi observación