## Administrativo
Reservado
IMPORTANTE:
| azul |  | En azul los campos editables
| negro |  | En negro los campos no editables
| <RE> |  | Requerido, debe completarse
| <OP> |  | Opcional, dejar en blanco si no va a utilizarse excepto que se especifique lo contrario
| SS |  | Spread Sheet (Hoja de Cálculo)
| Item | Requerido/Opcional | A completar | Información adicional
0A | Software utilizado | <RE> | SoftTemp
| Versión | <RE> | 1548
0B | País de calibración | <RE> | AR | El país en el cual se llevó a cabo la calibración |  | ejemplos: AR (argentina), | countryCodeISO3166_1 | https://www.iso.org/obp/ui/#search/code︎
0C | Idioma del DCC | <RE> | es | Idioma en el que está escrito el DCC |  | ejemplos: es (español), | LangCodeISO639_1 | https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-sprachencode-nach-iso-639
0D | Idioma mandatorio del DCC | <RE> | es | idioma en el que debe leerse el DCC en caso de duda |  | ejemplos: es (español), | MandatoryLangISO639_1 | https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-sprachencode-nach-iso-639
0E | Tipo | <RE> | OT | Lista desplegable con opciones válidas: OT/RUT/SOT
| CC | <RE> | 222 | Centro de costos
| Nro de Certificado | <RE> | 1423 | Según apertura
| Parcial | <RE> | Único
| total de parciales | <OP> |  | Completar si hay más de un parcial, en dicho caso este número tiene que ser mayor de 1
0F | Fecha de recepción del material o elementos | <RE> | 2020-03-05 | DD/MM/YYYY
0G | Fecha de calibración
| Desde | <RE> | 2020-03-11 | DD/MM/YYYY | Las fechas pueden ser las mismas
| Hasta | <RE> | 2020-03-16 | DD/MM/YYYY
0H | Elementos
| Objeto | <OP> |  | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado o el conjunto de elementos. |  |  | Ejemplo: cinco termorresistencias
| Descripción | <OP> |  | Otra información que no haya sido especificada en Objeto. |  |  | Ejemplo: ?
0I | Dueño <OP> |  |  | Dueño del material o del conjunto
| Nombre | <RE> | Dueño item
| Calle | <RE> | Calle dueño
| Número | <RE> | Numero calle
| Otro | <OP>
| CP | <OP> | 5456
| Apartado Postal |  | ---
| Partido de | <RE> | Partido
| Provincia | <RE> | Provincia
| País | <RE> | República Argentina
| Teléfono 1 | <OP> | 49845456
| Teléfono 2 | <OP> | 45624587
| E-mail | <RE> | some@mail.com
| Código del País | <RE> | AR
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info una vez cargado el SS
Sólo el primero de los siguientes elementos es requerido, los siguientes son opcionales. Pero si ha de completarse, debe hacerse según la columna de requerimientos
0J | Elemento
| Objeto | <RE> | qwerty | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado. |  |  | ejemplo: una termorresistencia
| Descripción | <RE> | Pt100 | Otra información que no haya sido especificada en Objeto.
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
| Fabricante | <RE> | --- | Nombre del fabricante
| Marca | <OP> |  | Marca del Elemento
| Modelo | <OP> | asdas123 | Modelo del Elemento
| Número de serie | <RE> | 03-36 | Número de serie del Elemento
| Id del usuario | <OP> | Ítem 96 | Id del Usuario
Elemento
| Objeto | <RE> |  | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado. |  |  | ejemplo: una termorresistencia
| Descripción | <RE> |  | Otra información que no haya sido especificada en Objeto.
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info, una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
| Fabricante | <RE> |  | Nombre del fabricante
| Marca | <OP> |  | Marca del Elemento
| Modelo | <OP> |  | Modelo del Elemento
| Número de serie | <RE> |  | Número de serie del Elemento
| Id del usuario | <OP> |  | Id del Usuario
Elemento
| Objeto | <RE> |  | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado. |  |  | ejemplo: una termorresistencia
| Descripción | <RE> |  | Otra información que no haya sido especificada en Objeto.
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info, una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
| Fabricante | <RE> |  | Nombre del fabricante
| Marca | <OP> |  | Marca del Elemento
| Modelo | <OP> |  | Modelo del Elemento
| Número de serie | <RE> |  | Número de serie del Elemento
| Id del usuario | <OP> |  | Id del Usuario
Elemento
| Objeto | <RE> |  | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado. |  |  | ejemplo: una termorresistencia
| Descripción | <RE> |  | Otra información que no haya sido especificada en Objeto.
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info, una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
| Fabricante | <RE> |  | Nombre del fabricante
| Marca | <OP> |  | Marca del Elemento
| Modelo | <OP> |  | Modelo del Elemento
| Número de serie | <RE> |  | Número de serie del Elemento
| Id del usuario | <OP> |  | Id del Usuario
Elemento
| Objeto | <RE> |  | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado. |  |  | ejemplo: una termorresistencia
| Descripción | <RE> |  | Otra información que no haya sido especificada en Objeto.
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info, una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
| Fabricante | <RE> |  | Nombre del fabricante
| Marca | <OP> |  | Marca del Elemento
| Modelo | <OP> |  | Modelo del Elemento
| Número de serie | <RE> |  | Número de serie del Elemento
| Id del usuario | <OP> |  | Id del Usuario
0K | Determinaciones Requeridas
|  | <RE> | -20 | \degreeCelcius
| y | <RE> | 200 | \degreeCelcius
0L | Lugar de realización
| INM | <RE> | INTI
| Gerencia | <RE> | GOMYC
| Subgerencia | <RE> | SOMCEI
| Departamento | <RE> | Depto. De Termodinámica
| Calle | <RE> | Avenida General Paz
| Número | <RE> | 5445
| Otro | <OP> | Edificio 3 y 44
| CP | <RE> | 1650
| Partido | <RE> | San Martín
| Provincia | <RE> | Provincia de Buenos Aires
| País | <RE> | República Argentina
| Teléfono 1 | <OP> | (54 11) 4752 5402
| Teléfono 2 | <OP> | (54 11) 4724 6200
| Interno | <OP> | 7444
| E-mail | <RE> | fisicaymetrologia@inti.gob.ar
0M | Lugar de la firma | <RE> | Buenos Aires
| Fecha de la firma | <RE> | 2020-06-12
0N | Laboratorio que realizó la calibración
| Nombre | <RE> | Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
| Gerencia | <RE> | GOMYC
| Subgerencia | <RE> | SOMCEI
| Departamento | <RE> | Depto. De Termodinámica
| Nombre interno del depto | <RE> | termo
| Calle | <RE> | Avenida General Paz
| Número | <RE> | 5445
| Otro | <RE> | Edificio 3 y 44
| CP | <RE> | 1650
| Apartado Postal | <RE> | ---
| Partido | <RE> | Partido de General San Martín
| Provincia | <RE> | Provincia de Buenos Aires
| País | <RE> | República Argentina
| Teléfono 1 | <RE> | (54 11) 4724-6200
| Teléfono 2 | <RE> | (54 11) 4724 6300
| E-mail | <RE> | consultas@inti.gob.ar
| Código del País | <RE> | AR
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
0P | Personal Responsable
| Responsable | <RE> | Mariano Liste
|  | <RE> | mliste@inti.gob.ar
| Técnico | <RE> | Diego Coppa
|  | <RE> | dcoppa@inti.gob.ar
| Firmante | <RE> | Ramiro Benvenia
|  | <RE> | rbeneve@inti.gob.ar
0Q | Cliente
| Nombre | <RE> | Metrólogos Argenciados S.A.
| Calle | <RE> | Perito Moreno
| Número | <RE> | 5845
| Otro | <OP>
| CP | <OP> | 5456
| Apartado Postal |  | ---
| Partido | <RE> | Partido de La matanza
| Provincia | <RE> | Provincia de Buenos Aires
| País | <RE> | República Argentina
| Teléfono 1 | <OP> | 49845456
| Teléfono 2 | <OP> | 45624587
| E-mail | <RE> | metrologos@asociados.com.ar
| Código del País | <RE> | AR
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info una vez cargado el SS
0R | Ver cláusulas aplicables a este Informe/Certificado en la hoja 2.
0S | Declaraciones
| Id | <OP> | ISO_17025_7.8.2.1_l_es
| Convención | <OP>
| Norma | <OP> | DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
| Referencia | <OP> | 7.8.2.1
| Declaración | <OP> | Los resultados se refieren solo al objeto calibrado en este DCC
| Id | <OP> | MRA
| Convención | <OP> | CIPM-MRA
| Norma | <OP>
| Referencia | <OP>
| Declaración | <OP>
| Id | <OP>
| Convención | <OP> | Trazabilidad
| Norma | <OP>
| Referencia | <OP>
| Declaración | <OP> | Esta medición es trazable
| Id | <OP>
| Convención | <OP>
| Norma | <OP> | DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
| Referencia | <OP> | 7.8.4.3
| Declaración | <OP> | Los resultados se refieren solo al objeto calibrado en este DCC. Los resultados de la medición son validos en el momento de la calibración. El solicitante es responsable de recalibrar periódicamente el objeto.

## Resultados
IMPORTANTE:
| azul | En azul los campos editables
| negro | En negro los campos no editables
| <RE> | Requerido, debe completarse
| <OP> | Opcional, dejar en blanco si no va a utilizarse excepto que se especifique lo contrario
| SS | Spread Sheet (Hoja de Cálculo)
0A | Metodología Empleada | El multímetro fue calibrado por comparación directa, utilizando el procedimiento PEE51, con un calibrador Fluke modelo 5700A. Para las funciones de tensión continua, resistencia y corriente continua se utilizaron cable de conexión del tipo par trenzado y mallado con aislamiento de PTFE. Para las funciones de tensión y frecuencia se utilizo cable coaxial con terminales BNC-BNC (de aproximadamente 50 cm de longitud) y adaptadores BNC-Banana. Se detalla a continuación, las configuraciones utilizadas durante la calibración.
1
2
3
4
5
6
7
0B | Función DCV
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local / Zero Cal.
3 |  | Multímetro: | ACAL DCV / Guard OPEN / Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FUNC OHMF / OCOMP ON / NPLC 100 / NDIG 8
5 |  | Rango: | Todos los rangos
6 |  |  |  | Configuración multímetro:
7
8 |  |  |  | Configuración multímetro:
9
0C | Función Resistencia
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local / Zero Cal.
3 |  | Multímetro: | ACAL OHMS / Guard OPEN / Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: | 4 WIRE | Configuración multímetro: | FUNC OHMF / OCOMP ON / NPLC 100 / NDIG 8
5 |  | Rango: | 10Ω a 10kΩ
6 |  | Modo: | 4 WIRE | Configuración multímetro: | FUNC OHMF / OCOMP OFF / NPLC 100 / NDIG 8
7 |  | Rango: | 100kΩ a 100MΩ
8 |  | Modo: | 2 WIRE | Configuración multímetro: | FUNC OHM / OCOMP OFF / NPLC 100 / NDIG 8
9 |  | Rango: | 100MΩ y 1GΩ
0D | Función DCI
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local
3 |  | Multímetro: | ACAL AC / Guard To Low : Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FUNC DCI / NPLC 100 / NDIG 8
5 |  | Rango: | todos los rangos
6 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
7 |  | Rango:
8 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
9 |  | Rango:
0E | Función ACV ANA
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local
3 |  | Multímetro: | ACAL AC / Guard To Low : Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FUNC ACV / SETAC ANA / ACBAND 10,2E6 / RES .01 / LFILTER ON
5 |  | Rango: | todos los rangos
6 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
7 |  | Rango:
8 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
9 |  | Rango:
0F | Función ACI
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local
3 |  | Multímetro: | ACAL ALL / Guard To Low : Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FUNC ACI;NPLC 100;NDIG 8;LFILTER ON
5 |  | Rango: | 10 mA, 100 mA, 1 A en 55 Hz y 1 kHz
6 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
7 |  | Rango:
8 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
9 |  | Rango:
0E | Función FREQ
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local
3 |  | Multímetro: | ACAL AC / Guard To Low / Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FREQ 1.1 / LFILTER ON / LEVEL 0,DC / FSOURCE ACDCV | FREQ 1.1 / LFILTER ON / LEVEL 0,DC / FSOURCE ACDCV
5 |  | Rango: | 10 Hz a 10MHz
6 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FREQ 1.1 / LFILTER ON / LEVEL 0,DC / FSOURCE ACDCV
7 |  | Rango: | 100 kHz a 1MHz
8 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
9 |  | Rango:
0F | Función ACV SYNC
1 |  | Inicio: | calentamiento mayor a 4 horas en ambos equipos
2 |  | Calibrador: | configuración guarda local
3 |  | Multímetro: | ACAL AC / Guard To Low / Terminales delanteros / Temp. Interna Promedio 39,0°C / Temp. Cal?59 38,28°C / Temp. Cal?60 38,21°C
4 |  | Modo: |  | Configuración multímetro: | FUNC ACV / SETAC SYNC / ACBAND 10,2E6 / RES .01 / LFILTER ON | FREQ 1.1 / LFILTER ON / LEVEL 0,DC / FSOURCE ACDCV
5 |  | Rango: | todos los rangos
6 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
7 |  | Rango:
8 |  | Modo: |  | Configuración multímetro:
9 |  | Rango:
0G | Condiciones de medición
1 | Tanto el multímetro a calibrar como el instrumento utilizado como referencia fueron conectados 24 horas antes de empezar la calibración a la tensión de red eléctrica de 220 V, 50 Hz, en el laboratorio donde se hicieron las mediciones.
0H | Condiciones ambientales
1 | Temperatura ambiente de medición: |  | 23 | °C
2 | Incertidumbre de medición |  | 2 | °C
3 | Humedad relativa ambiente: |  | 50 | %
4 | Incertidumbre de medición |  | 10 | %
0I | Software utilizado | <OP> | SoftTemp
1 | Versión | <OP> | 1548 |  |  |  | #1548
0J | Resultados
La columna ERROR muestra la diferencia entre el valor promedio medido y el valor de la magnitud aplicada como referencia.
0K | TENSIÓN CONTINUA
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | -4e-08 | V | 6e-07 | V
3 |  | 0.1 | V | -0.1 | V | -7.2e-07 | V | 6e-07 | V
4 |  | 1 | V | 0.1 | V | 2e-08 | V | 5e-07 | V
5 |  | 1 | V | 0.5 | V | 2e-06 | V | 2.5e-06 | V
6 |  | 1 | V | -1 | V | -3.6e-06 | V | 1.5e-06 | V
7 |  | 1 | V | 1 | V | 3.5e-06 | V | 1.5e-06 | V
8 |  | 10 | V | 1 | V | 3.4e-06 | V | 1.5e-06 | V
9 |  | 10 | V | 3 | V | 1.02e-05 | V | 6e-06 | V
10 |  | 10 | V | 5 | V | 1.7e-05 | V | 1e-05 | V
11 |  | 10 | V | 7 | V | 2.3e-05 | V | 1.4e-05 | V
12 |  | 10 | V | 10 | V | 3.2e-05 | V | 1.5e-05 | V
13 |  | 10 | V | -1 | V | -4e-06 | V | 1.5e-06 | V
14 |  | 10 | V | -10 | V | -3.3e-05 | V | 1.5e-05 | V
15 |  | 100 | V | 10 | V | 3.5e-05 | V | 2e-05 | V
16 |  | 100 | V | 50 | V | 0.00013 | V | 0.00025 | V
17 |  | 100 | V | -100 | V | -0.00016 | V | 0.0005 | V
18 |  | 100 | V | 100 | V | 0.00018 | V | 0.0005 | V
19 |  | 1000 | V | 100 | V | 0.00025 | V | 0.0005 | V
20 |  | 1000 | V | -100 | V | -0.00015 | V | 0.0005 | V
21 |  | 1000 | V | 1000 | V | 0 | V | 0.01 | V
22 |  | 1000 | V | -1000 | V | 0.003 | V | 0.01 | V
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0L | CORRIENTE CONTINUA
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 100 | µA | 100 | µA | -0.0009 | µA | 0.0012 | µA
3 |  | 100 | µA | -100 | µA | 0.0008 | µA | 0.0012 | µA
4 |  | 1 | mA | 0.1 | mA | -5e-07 | mA | 1.2e-06 | mA
5 |  | 1 | mA | 1 | mA | -1.08e-05 | mA | 1e-05 | mA
6 |  | 1 | mA | -1 | mA | 4.5e-06 | mA | 1e-05 | mA
7 |  | 10 | mA | 1 | mA | -1.8e-05 | mA | 1.2e-05 | mA
8 |  | 10 | mA | 10 | mA | -4.8e-05 | mA | 0.0001 | mA
9 |  | 10 | mA | -10 | mA | 3.8e-05 | mA | 0.0001 | mA
10 |  | 100 | mA | 10 | mA | 2e-05 | mA | 0.00014 | mA
11 |  | 100 | mA | 100 | mA | 0 | mA | 0.0012 | mA
12 |  | 100 | mA | -100 | mA | -0.0011 | mA | 0.0012 | mA
13 |  | 1 | A | 0.1 | A | -3.3e-06 | A | 4e-06 | A
14 |  | 1 | A | 1 | A | -7e-06 | A | 3e-05 | A
15 |  | 1 | A | -1 | A | 1e-05 | A | 3e-05 | A
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0M | RESISTENCIA
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 | 4 TERMINALES | 10 | Ω | 1 | Ω | 2.4e-05 | Ω | 1e-05 | Ω
3 |  | 10 | Ω | 10 | Ω | -1e-05 | Ω | 0.0001 | Ω
4 |  | 100 | Ω | 10 | Ω | -1e-05 | Ω | 0.0001 | Ω
5 |  | 100 | Ω | 100 | Ω | -0.0002 | Ω | 0.0005 | Ω
6 |  | 1 | kΩ | 0.1 | kΩ | -1.5e-07 | kΩ | 5e-07 | kΩ
7 |  | 1 | kΩ | 1 | kΩ | 1.1e-06 | kΩ | 5e-06 | kΩ
8 |  | 10 | kΩ | 1 | kΩ | 4e-06 | kΩ | 5e-06 | kΩ
9 |  | 10 | kΩ | 10 | kΩ | -1.3e-05 | kΩ | 5e-05 | kΩ
10 |  | 100 | kΩ | 10 | kΩ | -1.1e-05 | kΩ | 5e-05 | kΩ
11 |  | 100 | kΩ | 100 | kΩ | -0.00081 | kΩ | 0.0005 | kΩ
12 |  | 1 | MΩ | 0.1 | MΩ | -5e-07 | MΩ | 5e-07 | MΩ
13 |  | 1 | MΩ | 1 | MΩ | -5.9e-06 | MΩ | 6e-06 | MΩ
14 |  | 10 | MΩ | 1 | MΩ | 9e-07 | MΩ | 6e-06 | MΩ
15 |  | 10 | MΩ | 10 | MΩ | -0.00066 | MΩ | 0.00032 | MΩ
16 |  | 100 | MΩ | 10 | MΩ | 0.00028 | MΩ | 0.00032 | MΩ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 | 2TERMINALES | 100 | MΩ | 100 | MΩ | 0.0085 | MΩ | 0.008 | MΩ
33 |  | 1 | GΩ | 0.1 | GΩ | 9.2e-06 | GΩ | 8e-06 | GΩ
34
35
36
37
38
39
0N | TENSIÓN ALTERNA (MODO ANA)
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | FRECUENCIA NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 0.04 | kHz | 4e-06 | V | 2e-05 | V
3 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 1 | kHz | -1e-06 | V | 2e-05 | V
4 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 20 | kHz | 0 | V | 2.4e-05 | V
5 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 300 | kHz | -0.000123 | V | 3e-06 | V
6 |  | 1 | V | 0.1 | V | 0.055 | kHz | 3e-06 | V | 2e-05 | V
7 |  | 1 | V | 0.1 | V | 1 | kHz | 4e-06 | V | 2.4e-05 | V
8 |  | 1 | V | 0.1 | V | 20 | kHz | -1.3e-05 | V | 2.4e-05 | V
9 |  | 1 | V | 1 | V | 0.04 | kHz | 3.1e-05 | V | 5e-05 | V
10 |  | 1 | V | 1 | V | 1 | kHz | 6.3e-05 | V | 5e-05 | V
11 |  | 1 | V | 1 | V | 20 | kHz | -3.4e-05 | V | 5e-05 | V
12 |  | 1 | V | 1 | V | 50 | kHz | -2.3e-05 | V | 7e-05 | V
13 |  | 1 | V | 1 | V | 100 | kHz | 0.00011 | V | 0.0001 | V
14 |  | 1 | V | 1 | V | 500 | kHz | 0.00308 | V | 0.0004 | V
15 |  | 10 | V | 1 | V | 0.04 | kHz | 1.9e-05 | V | 5e-05 | V
16 |  | 10 | V | 1 | V | 1 | kHz | 2.5e-05 | V | 4e-05 | V
17 |  | 10 | V | 3 | V | 1 | kHz | 3e-05 | V | 0.00012 | V
18 |  | 10 | V | 5 | V | 1 | kHz | 6e-05 | V | 0.0002 | V
19 |  | 10 | V | 7 | V | 1 | kHz | 0.00017 | V | 0.00028 | V
20 |  | 10 | V | 10 | V | 0.02 | kHz | 0.00033 | V | 0.0005 | V
21 |  | 10 | V | 10 | V | 0.04 | kHz | 0.00024 | V | 0.0005 | V
22 |  | 10 | V | 10 | V | 1 | kHz | 0.00017 | V | 0.0004 | V
23 |  | 10 | V | 10 | V | 20 | kHz | 0.00052 | V | 0.0005 | V
24 |  | 10 | V | 10 | V | 50 | kHz | 0.00036 | V | 0.0005 | V
25 |  | 10 | V | 10 | V | 100 | kHz | -0.00095 | V | 0.0008 | V
26 |  | 10 | V | 10 | V | 1000 | kHz | 0.0701 | V | 0.0051 | V
27 |  | 100 | V | 10 | V | 0.04 | kHz | 0.00055 | V | 0.0005 | V
28 |  | 100 | V | 10 | V | 1 | kHz | 0.00046 | V | 0.0004 | V
29 |  | 100 | V | 10 | V | 20 | kHz | 0.00054 | V | 0.0005 | V
30 |  | 100 | V | 100 | V | 0.04 | kHz | 0.0046 | V | 0.009 | V
31 |  | 100 | V | 100 | V | 1 | kHz | 0.0041 | V | 0.009 | V
32 |  | 100 | V | 100 | V | 20 | kHz | 0.005 | V | 0.01 | V
33 |  | 100 | V | 100 | V | 50 | kHz | -0.001 | V | 0.02 | V
34 |  | 100 | V | 100 | V | 100 | kHz | -0.027 | V | 0.04 | V
35 |  | 1000 | V | 100 | V | 0.04 | kHz | -0.0056 | V | 0.009 | V
36 |  | 1000 | V | 100 | V | 1 | kHz | -0.0061 | V | 0.009 | V
37 |  | 1000 | V | 100 | V | 20 | kHz | -0.01 | V | 0.01 | V
38 |  | 1000 | V | 500 | V | 1 | kHz | -0.044 | V | 0.075 | V
39 |  | 1000 | V | 700 | V | 0.055 | kHz | -0.11 | V | 0.1 | V
40 |  | 1000 | V | 700 | V | 1 | kHz | -0.08 | V | 0.1 | V
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
0O | TENSIÓN ALTERNA (MODO SYNC)
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | FRECUENCIA NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 0.04 | kHz | 4e-06 | V | 2e-05 | V
3 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 1 | kHz | -1e-06 | V | 2e-05 | V
4 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 20 | kHz | 0 | V | 2.4e-05 | V
5 |  | 0.1 | V | 0.1 | V | 300 | kHz | -0.000123 | V | 3e-06 | V
6 |  | 1 | V | 0.1 | V | 0.055 | kHz | 3e-06 | V | 2e-05 | V
7 |  | 1 | V | 0.1 | V | 1 | kHz | 4e-06 | V | 2.4e-05 | V
8 |  | 1 | V | 0.1 | V | 20 | kHz | -1.3e-05 | V | 2.4e-05 | V
9 |  | 1 | V | 1 | V | 0.04 | kHz | 3.1e-05 | V | 5e-05 | V
10 |  | 1 | V | 1 | V | 1 | kHz | 6.3e-05 | V | 5e-05 | V
11 |  | 1 | V | 1 | V | 20 | kHz | -3.4e-05 | V | 5e-05 | V
12 |  | 1 | V | 1 | V | 50 | kHz | -2.3e-05 | V | 7e-05 | V
13 |  | 1 | V | 1 | V | 100 | kHz | 0.00011 | V | 0.0001 | V
14 |  | 1 | V | 1 | V | 500 | kHz | 0.00308 | V | 0.0004 | V
15 |  | 10 | V | 1 | V | 0.04 | kHz | 1.9e-05 | V | 5e-05 | V
16 |  | 10 | V | 1 | V | 1 | kHz | 2.5e-05 | V | 4e-05 | V
17 |  | 10 | V | 3 | V | 1 | kHz | 3e-05 | V | 0.00012 | V
18 |  | 10 | V | 5 | V | 1 | kHz | 6e-05 | V | 0.0002 | V
19 |  | 10 | V | 7 | V | 1 | kHz | 0.00017 | V | 0.00028 | V
20 |  | 10 | V | 10 | V | 0.02 | kHz | 0.00033 | V | 0.0005 | V
21 |  | 10 | V | 10 | V | 0.04 | kHz | 0.00024 | V | 0.0005 | V
22 |  | 10 | V | 10 | V | 1 | kHz | 0.00017 | V | 0.0004 | V
23 |  | 10 | V | 10 | V | 20 | kHz | 0.00052 | V | 0.0005 | V
24 |  | 10 | V | 10 | V | 50 | kHz | 0.00036 | V | 0.0005 | V
25 |  | 10 | V | 10 | V | 100 | kHz | -0.00095 | V | 0.0008 | V
26 |  | 10 | V | 10 | V | 1000 | kHz | 0.0701 | V | 0.0051 | V
27 |  | 100 | V | 10 | V | 0.04 | kHz | 0.00055 | V | 0.0005 | V
28 |  | 100 | V | 10 | V | 1 | kHz | 0.00046 | V | 0.0004 | V
29 |  | 100 | V | 10 | V | 20 | kHz | 0.00054 | V | 0.0005 | V
30 |  | 100 | V | 100 | V | 0.04 | kHz | 0.0046 | V | 0.009 | V
31 |  | 100 | V | 100 | V | 1 | kHz | 0.0041 | V | 0.009 | V
32 |  | 100 | V | 100 | V | 20 | kHz | 0.005 | V | 0.01 | V
33 |  | 100 | V | 100 | V | 50 | kHz | -0.001 | V | 0.02 | V
34 |  | 100 | V | 100 | V | 100 | kHz | -0.027 | V | 0.04 | V
35 |  | 1000 | V | 100 | V | 0.04 | kHz | -0.0056 | V | 0.009 | V
36 |  | 1000 | V | 100 | V | 1 | kHz | -0.0061 | V | 0.009 | V
37 |  | 1000 | V | 100 | V | 20 | kHz | -0.01 | V | 0.01 | V
38 |  | 1000 | V | 500 | V | 1 | kHz | -0.044 | V | 0.075 | V
39 |  | 1000 | V | 700 | V | 0.055 | kHz | -0.11 | V | 0.1 | V
40 |  | 1000 | V | 700 | V | 1 | kHz | -0.08 | V | 0.1 | V
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
0P | CORRIENTE ALTERNA
1 |  | RANGO |  | VALOR NOMINAL |  | FRECUENCIA NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 10 | mA | 10 | V | 0.055 | kHz | -0.0017 | mA | 0.003 | mA
3 |  | 10 | mA | 10 | V | 1 | kHz | -0.0012 | mA | 0.003 | mA
4 |  | 100 | mA | 100 | V | 0.055 | kHz | -0.011 | mA | 0.03 | mA
5 |  | 100 | mA | 100 | V | 1 | kHz | -0.005 | mA | 0.03 | mA
6 |  | 1 | A | 1 | V | 0.055 | kHz | -0.0001 | A | 0.001 | A
7 |  | 1 | A | 1 | V | 1 | kHz | 0 | A | 0.001 | A
8
9
10
11
12
0Q | FRECUENCIA
1 |  | TENSIÓN |  | FRECUENCIA NOMINAL |  | ERROR |  | U
2 |  | 1 | V | 10 | Hz | 6e-05 | Hz | 0.0005 | Hz
3 |  | 1 | V | 40 | Hz | 0.0001 | Hz | 0.002 | Hz
4 |  | 1 | V | 100 | Hz | 0.0002 | Hz | 0.005 | Hz
5 |  | 1 | V | 1 | kHz | 2e-06 | kHz | 5e-05 | kHz
6 |  | 1 | V | 10 | kHz | 2e-05 | kHz | 0.0005 | kHz
7 |  | 1 | V | 100 | kHz | 0.0002 | kHz | 0.005 | kHz
8 |  | 1 | V | 1 | MHz | 2e-06 | MHz | 5e-05 | MHz
9
10
11
0R | Incertidumbre de medición
La incertidumbre de medición expandida informada (U) fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento k=2, lo que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95 % bajo distribución normal. No contiene términos que contemplen el comportamiento a largo plazo del instrumento sometido a calibración.
0S | Observaciones
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones. El usuario es responsable de la calibración a intervalos apropiados

## Comentarios
Observaciones
Las mediciones fueron realizadas según el procedimiento PET08C, pero debido a mejoras implementadas en el laboratorio, resulta que:
Los valores de temperatura informados corresponden a la Temperatura Celsius Internacional (t90), según la escala internacional de temperatura de 1990 (Ref. ”Metrología” 27, 3-10, 1990).
La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento k= 2, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95 %, bajo distribución normal.
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones.
El usuario es responsable de la calibración a intervalos apropiados.
“El 20 de mayo de 2019 se puso en vigencia la modificación del Sistema Internacional de Unidades (SI). En el nuevo sistema las unidades de base cambian sus definiciones refiriéndose, en todos los casos, a constantes de referencia. Como Instituto Nacional de Metrología de la República Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial da a conocer a la industria, a las instituciones científicas y a todos los interesados la información de los cambios a través del siguiente enlace https://www.inti.gob.ar/areas/metrologia-y-calidad/si”
A completar
A completar